布氏硬度计使用规则

布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法，它能反映出材料的综合性能，不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响，所以它是一种精度较高的硬度试验法。布氏硬度计的工作原理把一定直径的钢球，在一定试验力作用下，以一定的速度压入试样表面，经规定的试验力保持时间后卸除试验力。以试样压痕球形表面积上的平均压力来表示金属的布氏硬度值。压头通常分为Φ2.5mm，Φ5mm，Φ10mm和Φ1mm四种。

主要技术参数：

测量范围：                       8-450HBS，8-650HBW

试验力：                          187.5、250、750、1000、3000公斤力

试样允许最大高度：           230毫米

压头中心至机壁距离：        120毫米

电源：                             交流380/220伏

外形尺寸：                       700×268×842毫米

重量：         210千克

型号：                  HB-3000

使用范围：

布氏硬度计主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定。

使用规则：

1．试样厚度不小于压痕深度的10倍，试样表面应光滑平整、无氧化皮、电镀层及加工硬化层

和其他污物。

2．应根据试样形状和尺寸选择载物台，载物台必须能保证试件平稳的置放其上，并保证测试表面与压头垂直。

3．测定硬度的参数：

| 金属 种类 | 布氏硬度值 范围HBS(W) | 试样厚度mm | 0.102F/D | 球直径(mm) | 试验力(kgf) | 试验力保持时间(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色金属 | 140-450 | ＞6-3 | 30 | 10 | 3000 | 10-15 |
|  |  | 4-2 |  | 5 | 750 |  |
|  |  | ＜2 |  | 2.5 | 187.5 |  |
|  | ＜140 | ＞6 | 10 | 10 | 1000 |  |
|  |  | 6-3 |  | 5 | 250 |  |
| 有色金属 | ＞130 | ＞6-3 | 30 | 10 | 3000 | 30-35 |
|  |  | 4-2 |  | 5 | 750 |  |
|  |  | ＜2 |  | 2.5 | 187.5 |  |
|  | 36-130 | ＞9-3 | 10 | 10 | 1000 |  |
|  |  | 6-3 |  | 5 | 250 |  |
|  | 8-35 | ＞6 | 2.5 | 10 | 250 | 60-65 |

操作步骤：

1．打开电源开关。

2．将试样的被测面向上平稳放在载物台中央。

3．顺时针旋转手柄使载物台上升，当试样测试面与压头接触时候要放慢速度，让球面压头缓慢压入试样测试表面。达到自动加载值时，仪器发出“嘟”响声，同时停止转动手轮。

4．按下加载按钮，试验力自动加载自动保持计时，自动卸载。

5．逆时针旋转手柄使载物台下降，移动试样，选择新的测试点进行测试。

6．取下试样放在光亮处，用读数显微镜对获得的各个压痕直径进行测量，取其平均值，查表获得布氏硬度值。

7．测试结束，断开电源，盖上防尘布。