金属材料性能分析

实验指导书

实验 硬度实验

一. 实验目的

1. 熟悉常用的各种硬度计的选择与操作。

2. 了解常用硬度计的试验原理与结构。

3. 了解各种硬度值之间及硬度值与强度之间的大致关系。

二. 实验设备、仪器及试样

1. 仪器设备

HRD-150型电动洛氏硬度计，

HB-3000型布氏硬度计及读数显微镜，

HV-50型维氏硬度计，

MH-3型显微硬度计。

2. 试样

中碳钢淬火、淬火不同温度回火试样或试件，有色金属（Cu、Al），灰铸铁。

三．各种硬度计的试验原理及操作

1. 洛氏硬度计

硬度计主要技术参数：初试验力98.07N（10kg）；总试验力分别为58804N(60kg)、980.7N(kg)、1471N(150kg)；压头规格两种，分别为金刚石圆锥（锥顶角120˚）压头和钢球压头（直径1.588mm）；试件最大高度50mm；压头中心至机壁距离135mm。

使用范围：如表1所示

表1 各标尺适用范围

| 标尺 | 允许测量范围 HR | 总试验力N(kgf) | 压头种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 20~100 | 980.7(100) | 钢球压头 |
| C | 20~70 | 1471(150) | 金刚石圆锥压头 |
| A | 20~88 | 588.4(60) | 金刚石圆锥压头 |

（1）实验原理

洛氏硬度试验以测量压痕深度表示材料的硬度值。

洛氏硬度是初载F0和主载F1组合成总载F把120O金刚石压头或钢球压头压入金属表层，卸去主载F1，在初载F0条件下测得主载F1的压入深度，计算硬度值，即

（1）

式中，HR为洛氏硬度值符号，k为转向系数，h为计量压入深度。当使用金刚石圆锥压头时，k取0.2mm；当使用小淬火钢球压头时，k取0.26mm。

（2）试验前的准备工作

试样或试件：厚度应不小于10倍压痕深度，被测试表面需平坦光洁，不得带有油、氧化皮、裂缝、明显刀痕、凹坑等。但注意在清理过程中不得使之因发热而软化。与工作台接触的试样表面也要求比较平坦和清洁。

工作台：根据试样的大小与形状选择合适的工作台，要保证试样能平稳地安放在工作台上。

砝码：共有三个，分别标有符号：A、B及C。作HRA时用A砝码。作HRB时用A和B二个砝码。作HRC时用A、B和C三个砝码。

压头：按试件材料之硬度合理地选择压头，先清理干净。然后用一紧固帽将压头可靠地背紧在主轴上。在背紧紧固帽时，首先应选按按钮使插入主轴的键槽中（如不能插入时可稍梢转动主轴），同时拧紧紧固帽背紧压头。当松手时，应查看按钮是否已挑出键槽，如没有跳出，则再稍稍转动主釉使其跳出，否则将会与主轴产生摩擦而影响试验精度。

（3）试验程序

① 打开电源开关。

② 将试样的测试面向上平稳放在载物台中央，顺时针转动手柄使试样上移，当试样测试面与压头接触时要放慢转动速度，同时观察表盘上的两个指针，当两个指针在垂直向上同时指向刻度0时停止转动。如果指针超过0，卸载后换个位置重复上述步骤（允许两指针稍有不重合，但偏移不得超过±5分度格，否则应退下另选一点进行）。

③ 向下按加载开关加主载荷。此时长指针顺时针转动，过10秒左右指针将逆时针转动，指针转动停止后，长针指向的数值即为洛氏硬度值。当测HRC、HRA时应读刻度盘外圈标记为“C”的黑字读数，当测HRB时应读刻度盘内圈标记为“B”的红字读数。

④ 逆时针转动手柄，使载物台下降，移动试样，选择新的测试点进行试验。

⑤ 每种试样的测试点不得少于3个，取其平均值或其范围作为试样的最终测试值。

⑥ 测试结束，断开电源，带上防尘罩。

（4）注意事项

① 每当更换压头及工作台后的最初两次试验结果往往不准确，不予采用。

② 各压痕中心的距离及压痕中心至试件边缘距离均不得小于3毫米

③ 在施加初负荷过程中以及加好后，不得中途退下又继续再次上升。

④ 在试验进行中切不可变换砝码。

⑤ 主负荷加好后，其间不得移动试件或旋转手轮。

⑥ 硬度计不工作时，手柄必须处于卸荷位置。

2. 布氏硬度

硬度计主要技术参数：测量范围为8~450HBS和8~650HBW；试验力分别为1.839、2.452、7.355、9.807、29.42kN（187.5、250、750、1000、3000kgf）；试样允许最大高度为230mm；压头中心至机壁距离为120mm。

（1）实验原理

布氏硬度试验的原理是用一定直径的钢球或硬质合金球为压头，施以一定的试验力，将其压入试样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面残留压痕平均直径，求得压痕球形表面积。布氏硬度值就是试验力除以压痕球形表面积所得的商。其计算公式为

（2）

式中，HB为洛氏硬度值符号（无单位），D为球压头直径（mm），F为试验力（N），d为压痕平均直径（mm2）。

（2）准备工作

① 安装砝码。选择合适的砝码，并挂上。

② 定保荷时间。选择合适的保荷时间，将硬度计右下侧的压紧螺钉松开，把园盘内的弹簧定位器旋转到所需的时间位置上，使园盘上的红标与名牌上的时间标志对应。

③ 将试样放在工作台上。转动手轮，使工作台带动试样上升与压头接触，直至手轮与螺母产生相对滑动。

（3）试验程序

① 打开左侧的电源开关（红灯亮）。

② 将试样测试面朝上平稳放在载物台中央。

③ 顺时针旋动手柄使载物台上移，当试样测试面与压头接触时要放慢速度，让球面压头缓慢压入试样表面。

④ 按下加载按钮，试验力自动加载、自动保持计时、自动卸载。

⑤ 逆时针旋动手柄使载物台下降，移动试样，选择新的测试点进行试验（每种试样测试点不少于三个，其间隔大于压痕直径）。

⑥ 取下试样放在光亮处，用读数显微镜对获得的各个压痕直径进行测量，取其平均值，查表获得布氏硬度值（用钢球压头的获得HBS硬度值，用硬质合金球压头的，获得HBW硬度值）。用读数显微镜测量压痕直径时，应沿互相垂直的方向测量两次，求其平均值，二数之差不应超过平均值的0.5％。

⑦测试结束，断开电源，带上防尘罩。

（4）注意事项

① 试验温度：黑色金属不超过100℃，有色金属不超过30±5℃的范围。

② 试样的厚度应不小于压痕深度的10倍，若得到的试样压痕其边缘及背面发生了变形，则该试验无效，应在适当负荷下用较小直径的钢球来进行试验。

③ 所得压痕直径应在0.25D< d < 0.6D的范刚内，否则试验结果无效，应考虑换用其它负荷及压头重作试验。

④ 压痕中心距试样边缘的距离不应小于3.5个压痕直径。

3. 维氏硬度

硬度计主要技术参数：测量范围5HV~1000HV；试验力分别为49.03N(5kgf)、98.07N(10kgf)、  196.1 N(20kgf)、294.2 N(30kgf)、490.3 N(50kgf)；总放大倍率为50X和125X。

使用范围：HV-50维氏硬度计可用于在49.03~ 490.3N（5~ 50kgf）试验力范围内测定黑色金属（不包括铸铁）有色金属及表面渗碳、渗氮层的维氏硬度。

（1）实验原理

维氏硬度的试验原理与布氏硬度相同，也是根据压痕单位面积所承受的试验力计算硬度值。所不同的是维氏硬度试验的压头不是球体，而是两相对面间夹角为136O的金刚石四棱锥体。压头在试验力作用下将试样表面压出一个四方锥形的压痕，经一定保持时间后卸除试验力，测量压痕对角线平均长度，进而计算出压痕表面积。维氏硬度值为试验力除以压痕表面积所得的商。

（3）

（2）测定方法

① 试样准备。要求试样表面抛光，明亮，不应有氧化物，凹坑，锈迹等缺陷，并能平稳而水平地放置工作台上。

② 选择合适的载物台。载物台必须能保证平稳地放置试样并须保证被测试表面与压头垂直。

③ 载荷选择。主要根据试样的厚度，同时照顾到试件的硬度，若硬度高而选择负荷大易压碎压头，合理的载荷大小与试样厚度之间的关系下表2。

④ 对于形状不规则的压痕，应重新进行试验。

表2维氏硬度试验中负荷的选择

| 试件厚度 / mm | 下列硬度范围合理的负荷大小 / kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HV20~50 | HV50~100 | HV100~300 | HV300~900 |
| 0.3~0.5 | ─ | ─ | ─ | 5~10 |
| 0.5~1.0 | ─ | ─ | 5~10 | 10~20 |
| 1.0~2.0 | 5~10 | 10~25 | ─ | ─ |
| 2.0~4.0 | 10~20 | 25~30 | ─ | ─ |
| > 4.0 | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 50 | ─ |

4．显微硬度计

主要功能：MH-3型显微硬度计，由于其硬度测试范围大，测试压痕小，在很小测试范围内可进行多点测量，故它可广泛用于金属材料和零件的显微组织或相的硬度测试，尤其是对金属零件热处理后的硬化层深度和一定厚度的涂层能进行准确测试。

（1）实验原理

显微硬度与维氏硬度的试验原理完全相同，只要不同是选用载荷可更小，1kg以下。

（2）显微硬度计操作规程

① 打开电源开关（在硬度计后面）在控制面板上全部数字点亮。

② 调整目镜视度（即旋转目镜的直纹外壳），操作者能最清晰观察到目镜中的测量线。

③ 调整测量线调节轮，使两根测量线的内侧相切时，此时按下面板上（ZERO）键后，D1，D2，HV值均为0，即测量线对零完成。

④ 根据测量样品的材质，选择合适的载荷，转动载荷选择钮，字符有10—1000克，共八档，可选择。

⑤ 将被测样品放置在载物台中央，调节物镜升降轮，直接在目镜中可清晰观察到被测样品的表面。

⑥ 用操作面板上照明灯亮度键中的+、－来调整显微镜照明亮度，亮—暗共分16级。

⑦ 用操作面板保载时间中的+、－来设置被测样品的保载时间（5—99秒、间隔1秒）。

⑧ 用载物台x、y手轮将样品移动到所需测量位置，最大移动距离25×25毫米（x、y方向），最小刻度0.01mm，每圈移动距离0.5mm。

⑨旋转塔台，将压头转入打压痕位置（操作面板上  灯亮），按下操作面板上的打压痕键（START）（此时灯灭），自动打压痕—保载—卸载。

（注意：压头进入打压痕程序，从灯灭到亮，切勿移动载物台，否则将损坏压头及样品！）

⑩ 打压痕结束（灯亮），转回40x物镜（40x灯亮），此时目镜中可以观察到压痕像。压痕测量步骤如下：转动测量线调节轮，使两根测量线的内侧面与目镜中的棱形压痕对角线相切；按下操作面板上的读数键（READ），对角线D1被读出；将目镜旋转90 ，重复以上两个动作，读出对角线D2同时显示HV值，测量次数显示增加1次。测量结束，更换被测样品，按下清除键（CLK），清除以前被测样品的存储数据。

四．实验内容

1. 洛氏硬度测定40Cr淬火以及淬火+低、中温回火硬度。

2. 布氏硬度测定40Cr淬火高温回火（或灰铸铁，或Q235）和铝合金（或铜合金）硬度。

3. 维氏硬度计和显微硬度计测定淬火、淬火+中温回火硬度。

作业：

实验五  硬度实验报告

一. 实验目的

二．热处理工艺及设备

1．设备

洛氏硬度计型号：

布氏硬度计型号：

维氏硬度计型号：

显微硬度计型号：

2．材料及热处理工艺

（1）洛氏硬度试样

材料：

热处理工艺：

（2）布氏硬度试样

材料：

热处理工艺：

（3）显微硬度试样

材料：

热处理工艺：

（4）维氏硬度试样

材料：

热处理工艺：

三．实验结果

1. 洛氏硬度实验结果

材料：        淬火温度：           冷却介质：

表1 淬火及淬火+不同温度回火硬度测试结果

| 回火温度 / ℃ | 淬火态 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRC |  |  |  |  |  |  | （参考值） |

2．其它硬度实验结果

表2  布氏、维氏、显微等硬度实验结果

| 编号 | 材料及热处理 | 硬度计型号 | 载荷值 | 压头 | 加载时间 | 硬度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

四．分析讨论

1. 将同一块经表面热处理（如氮化）的试样分别在普通洛氏硬度计和表面洛氏硬度计上测得之硬度值是否相等？如一个是正确的？为什么？

2. 那些实验方法较适用生产？

3. 若两个硬度压痕之间的距离较小时，所测得的硬度值会偏高还是偏低？为什么？

4. 画出40Cr淬火回火后硬度与回火温度的关系曲线；根据回火过程中组织转变规律和金属强化机理解释曲线变化规律。