维氏硬度计使用规则

主要技术参数：

测量范围：         5HV—1000HV

试验力：           49.03N(5kgf) 98.07 N(10kgf)     196.1 N(20kgf)

294.2 N(30kgf) 490.3 N(50kgf)

光学测微计：       物镜4X 10X

目镜               12.5X

总放大倍率         50X 125X

金刚石压头规格：   相对面夹角136˚±5˚

横刃长度不大于     0.002mm

试件最大高度：     不带丝杠保护套170mm  带丝杠保护套100mm

压头中心至机壁距离：140mm

使用范围：

HV-50维氏硬度计可用于在49.03～490.3N（5～50kgf）试验力范围内测定

黑色金属（不包括铸铁）有色金属及表面渗碳、渗氮层的维氏硬度。

使用规则：

1．试样厚度应大于压痕对角线的1.5倍，测试面应平坦光滑，不得有油污；

2．应根据试样形状和尺寸选择载物台，载物台必须能保证试件平稳的置放

其上，并保证测试表面与压头垂直；

3．测定硬度600HV、400HV、200HV所允许试验力：

| 金属试验层 厚度（mm） | 对角线长度不 大于（mm） | 测定下列硬度的最大允许试验力（N） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 600HV | 400HV | 200HV |
| 0.2 | 0.133 | 不大于49.03 | ------ | ------ |
| 0.3 | 0.200 | 不大于98.07 | 不大于49.03 | ------ |
| 0.4 | 0.266 | 不大于196.1 | 不大于98.07 | 不大于49.03 |
| 0.5 | 0.333 | 不大于294.2 | 不大于196.1 | 不大于98.07 |
| 0.6 | 0.400 | 不大于490.3 | 不大于294.2 | 不大于196.1 |
| 0.7 | 0.466 | 不大于490.3 | 不大于49.03 | 不大于294.2 |
| 0.8 | 0.533 | 不大于490.3 | 不大于490.3 | 不大于294.2 |
| 0.9 | 0.600 | 不大于490.3 | 不大于490.3 | 不大于294.2 |
| 1.0 | 0.666 | 不大于490.3 | 不大于490.3 | 不大于294.2 |

操作步骤：

1．打开电源开关；

2．将试样的被测面向上平稳放在载物台中央；

3．将手柄2推至试验力卸除位置，使硬度计处于预工作状态；

4．转动手柄30使其对准已选好的试验力值；

5．向左转动转动头座27使压头转到试台中心位置；

6．将试件放在已选好的载物台上，旋转手轮3升起载物台，至试件与保护

套接触为止（轻力转不动手轮为止）；

7．向前拉动手柄2，使试验力作用到试件上，此时指示灯亮。试验力保持

一段时间后，卸除试验力；

8．指示灯熄灭后（指示灯亮的时间即为试验力保持时间）转动手轮3，使

试件脱离金刚石压头（约7毫米）；

9．向右转动转动头座27，使物镜25对正压痕并转动手轮使试面（压痕）

处于物镜焦面（用眼在目镜内能看见清晰的压痕为至）；

10．测量压痕：首先移开测微计的两刻线，使其间距大于压痕的对角线，然

后移动左刻线接触压痕的一角，再移动右刻线使之由外向里接触压痕的另一角。

压痕大小的读数：首先读出分划板上被压痕盖住的完整格数，再读出螺旋百分筒

上的格数，二者相加即为压痕对角线的长度；

11．根据已得出的压痕对角线的长度和所用的试验力，在维氏硬度值换算表

中查出硬度值，取下试件，即完成一次试验。