普通金相显微镜使用规则

主要技术规格：

放大倍数：物镜10X、40X

目镜10X（其中一个待测维尺）

照明系统：6V、20W卤素灯，亮度可调

电源电压：交流220V，50HZ

载物台尺寸：200×152mm

载物台移动范围：15×15mm

瞳距调节范围：53~75mm

使用范围：适于一般的金相组织观察及简单的定量测量（如渗碳层深度）。

使用规则：

1.使用前必须熟悉使用说明及显微镜各部分的作用。

2.保持显微镜及实验桌的清洁，样品在全部干燥后方可放在显微镜的载物台上，使用前

必须将手洗净擦干。

3.清洁显微镜应先用驼毛刷再用擦镜纸。

4.不得在显微镜上任何部分使用酒精，清除浸油物镜上的油时只能用二甲苯或笨。

5.除驼毛刷或擦镜纸外，禁止任何物品接触物镜和目镜，不得用手触及其玻璃部分。

6.显微镜筒上必须放置镜头或套帽，以免灰尘进入其内部。

7.显微镜使用后，须将防尘罩套好，以免灰尘落在显微镜上。

8.显微镜光源灯泡电压为6伏，经实验桌上的变压器供电。接通电源时必须先将变压器输入端的插头插在墙壁上的插座上，电压为220伏。

9.聚焦时旋转聚焦手轮一定要缓慢，勿使试样与镜头相碰。

10.用后立即关闭电源，节约用电，延长灯泡使用寿命。

11.使用中发现故障应及时通知实验教师，严禁自行拆卸与调整。

操作步骤：

1．选择合适的物镜或目镜的放大倍数。

2．将试样观察面向下置于载物台9上，打开电源开关1，并调整视场亮度。

3．调节调焦手轮13、14，至视场中的图像清晰。

4．双目观察时，调节目镜7的中心距与两眼瞳距相同。

5．换物镜时，调节粗调手轮使载物台升起后，旋转物镜支座并使其置于正确位置。

6．观察不同视域的组织时，移动载物台的位置，靠旋转横向或纵向移动手轮来实现。

7．显微镜使用结束后，关闭电源，盖好防尘罩。

1. 电源开关2. 孔径光阑3. 视场光阑

4. 锁紧螺栓5. 锁紧螺栓6. 目镜镜筒7. 目镜

8. 试样9. 载物台10.  物镜11. 物镜支座

12. 支撑臂13. 粗调手轮14. 微调手轮