PMG3型光学金相显微镜与金相图像分析系统使用规则

主要技术参数：

OLYMPUS PMG3型倒置式光学金相显微镜同自动显微摄影系统PM20型的曝光控制装置一起使用，除可完成不同倍率的金相组织观察与用大版照相机背或35mm照相机背显微摄影外，还可与北京中科科仪计算技术有限责任公司开发的SISC IAS.V8.0金相图像分析系统配套使用。

SISC IAS.V8.0金相图像分析系统拥有通用图像分析模块和专用定量金相分 析模块。其功能可分为基本功能、主要功能、辅助功能和专用功能。

基本功能包括图像的采集、存取及打印等。

主要功能包括图像标尺的标定、原始图像的阈值分割、原始图像的校正增强处理等。

辅助功能包括各项参数、属性的设定、操作过程控制、编辑等。

专用功能①比较图法一即人工评定法，是把金相标准图谱与当前采集图像 以相同倍率在同一个屏幕上显示，由人眼对照标准图谱确定当前图像的组织级 别；②定量金相分析法一是使用图像测量技术测量金相图像得出定量化数据，从 而评定组织级别的方法，如晶粒度测量、夹杂物评定、深度测量、球墨铸铁金相 检验和粒度分析等。

主要技术规格：

放大倍数：物镜10X、40X

目镜10X (其中一个待测维尺）

照明系统：6V、20W卤素灯，亮度可调 电源电压：交流220V，50HZ 载物台尺寸：200X 152mm 载物台移动范围：15X15mm 瞳距调节范围：53〜75mm 使用范围：适于一般的金相组织观察及简单的定量测量（如渗碳层深度）。

使用规则：

使用前必须熟悉使用说明及显微镜各部分的作用。

保持显微镜及实验桌的清洁，样品在全部干燥后方可放在显微镜的载物台上，使用前必须将手洗净擦干。

清洁显微镜应先用驼毛刷再用擦镜纸。

不得在显微镜上任何部分使用酒精，清除浸油物镜上的油时只能用二甲苯或笨。

除驼毛刷或擦镜纸外，禁止任何物品接触物镜和目镜，不得用手触及其玻璃部分。

显微镜筒上必须放置镜头或套帽，以免灰尘进入其内部。

显微镜使用后，须将防尘罩套好，以免灰尘落在显微镜上。

显微镜光源灯泡电压为6伏，经实验桌上的变压器供电。接通电源时必须先将变压器输入端的插头插在墙壁上的插座上，电压为220伏。

聚焦时旋转聚焦手轮一定要缓慢，勿使试样与镜头相碰。

用后立即关闭电源，节约用电，延长灯泡使用寿命。

使用中发现故障应及时通知实验教师，严禁自行拆卸与调整。

操作步骤：

1.选择合适的物镜或目镜的放大倍数。

2.将试样观察面向下置于载物台9上，打开电源开关1，并调整视场亮度。

3.调节调焦手轮13、14,至视场中的图像清晰。

4.双目观察时，调节目镜7的中心距与两眼瞳距相同。

5.换物镜时，调节粗调手轮使载物台升起后，旋转物镜支座并使其置于正确位置。

6.观察不同视域的组织时，移动载物台的位置，靠旋转横向或纵向移动手轮来实现。

7.显微镜使用结束后，关闭电源，盖好防尘罩。