材料科学基础B

实验指导书

目 录

实验一  金相试样的制备及金相组织观察	2

实验二  金属结晶过程及铸锭组织观察	16

实验三  金属的塑性变形与再结晶	18

实验四  金属材料及热处理综合实验	20

实验一 金相试样的制备及金相组织观察

- 实验目的

1. 掌握金相显微样品的制备过程和基本方法。

2. 了解金相显微镜的基本原理、构造。

3. 掌握金相显微镜的使用方法。

4. 掌握金相显微数码摄影基本方法和技能。

- 实验内容

1. 制备45钢的金相显微样品一块。

2. 熟悉金相显微镜的基本原理及构造，掌握金相显微镜的正确使用方法。

3. 用不同放大倍数观察制备后的退火态45钢的金相显微组织。

4. 掌握金相显微数码摄影技术及显微组织分析方法。

- 实验概述

- 金相试样的制备

金相显微组织检验是指在光学显微镜下观察、辨认和分析金属的微观组织形态和分布情况的金相检验。其目的一方面是根据已有的知识，判断或确定金属材料的质量和生产工艺及过程是否完善，如有缺陷时，借以发现产生缺陷的原因；另一方面则是更深入地了解金属材料微观组织和各种性能的内在联系以及各种微观组织形成的规律，为发展新材料和新工艺提供依据。

为了能在光学金相显微镜下观察出金属或合金的显微组织，金相试样必须经过专门的制备。其制备过程分为取样、镶嵌、磨制、抛光和浸蚀几个步骤。

1. 取样

根据被检验金属材料或零件的特点、加工工艺及研究目的选择取样部位。

研究零件破裂原因时，应在破裂部位取样，再在离破裂处较远的部位取样，以作比较。研究铸造合金时，由于组织不均匀，从铸件表层到中心必须分别截取几个样品。研究轧材时，如研究材料表层的缺陷、非金属夹杂物的分布，应在垂直轧制方向上截取横向试样；如研究夹杂物的形状、类型、材料的形变程度、晶粒拉长的程度、带状组织等，应在平行于轧制方向上截取纵向试样。

研究热处理后的零件时，因组织较均匀，可任选—断面试样。若研究氧化、脱碳、表面处理(如渗碳)的情况，则应在横断面上观察。

截取时应保证不使试样观察面的金相组织发生变化。软材料（硬度低于30HRC）可用锯、车、刨等方法截取；硬材料（硬度大于30HRC）可用水冷砂轮切片机、钼丝切割机等方法截取；硬而脆的材料(如白口铸铁)，也可用锤击法获取。

试样尺寸以具体情况而定。一般可取高度为10～15mm，方形试样边长为15～25mm，圆柱形试样直径为15～20mm。对于观察表层组织的试样，可采用斜面截取的方法，以扩大表层观察范围。如图1-1所示。

2. 镶嵌

一般试样不需要镶嵌。但若试样尺寸过于细小，形状特殊，如丝材、薄片、细管等，制备样品时非常困难，必须把它镶嵌起来。

镶嵌的方法有低熔点合金镶嵌法、热压镶嵌法和机械镶嵌法等。热压镶嵌法有专门的镶样机（图1-2），将试样放于电木粉或塑料粒中加热到180℃左右进行热压。由于热压镶嵌时要加一定的温度和压力，这就会使马氏体回火和软金属产生塑性变形等，为避免这种情况，可改用机械镶嵌法（图1-3），即用夹具夹持试样。

图1-1斜面截切

图1-2 XQ-2型金相试样镶嵌机        图1-3  金相试样机械镶嵌方法

1面板 2温度选择 3加热指示

4压力指示5盖板 6旋转手轮

7保温指示 8加压手轮9电源开关

3. 磨制

磨制可分为粗磨和细磨两步。

（1）粗磨

对于软材料可用锉刀锉平，一般材料都用砂轮机磨平。磨砂轮时应利用砂轮侧面，以保证试样磨平，试样要不断用水冷却，以防温度升高造成内部发生变化。最后倒角，以防细磨时划破砂纸。但对需要观察脱碳、渗碳等表面情况的试样不能倒角，有时还要采用电镀敷盖来防止这些试样边缘倒角。

在砂轮机上磨制时应注意如下问题：

①人应站在砂轮机的侧面（如图1-4），用手捏紧试样，握持试样手姿如图1-5所示。使试样磨面平行接触砂轮的侧面（如图1-6），均匀加力但不可过大，以免产生金属变形层，给以后细磨和抛光带来困难。

②磨制淬火试样时，应随时在水中冷却，以防磨面局部过热，发生组织变化而造成假象。

③磨制过程中试样应沿砂轮径向移动，以免将砂轮磨下一道坑。

④粗磨结束后应用水冲洗试样，以防砂粒带到下一道细磨工序中。

图1-4 砂轮机操作者安全站立位置         图1-5 握持试样手姿

图1-6 砂轮磨削手持试样工作示意图

（a）正确          （b）不正确（局部磨成斜面）  （c）不正确（磨面成弧面）

（2）细磨

细磨的目的是消除粗磨时产生的较深的磨痕并为抛光作好准备。细磨一般在由粗到细的3～6种金相砂纸上进行。砂纸上的磨削材料一般是金刚砂（碳化硅）或氧化铝粉。目前我校常用的是240＃、400＃、500＃、600＃、800＃和1000＃6种水砂纸。

细磨的方法有手工磨光和机械磨光。

手工磨制是将砂纸平铺在玻璃板上，左手按住砂纸，右手握紧试样，使磨面与砂纸完全接触，以保证试样磨面平整不产生弧度，均匀加力向前推进，试样退回时抬起不与砂纸接触。如此往复进行直至旧的磨痕去掉，而在整个磨面上产生方向一致且不间断的新磨痕为止。

手工细磨时，手握持试样姿势如图1-7所示。在往复推磨的过程中，持试样的手腕应始终保持一个正确姿势，以胳臂和前臂带动手腕作往返推动。推磨时试样应保持直线运动，同时手腕也须保持在同一水平直线上作往返运动，如1-7a所示，以便获得一个平整的磨面。若在磨制过程中手腕过分上抬或下压，如图1-7b所示，或不按图2-8那样单向操作磨制，将使磨面前端或后端受压力过重，结果造成磨面局部倾斜。如果在磨制过程中，时而上抬、时而下压，则将使试样磨成一个圆弧形或不规则形的磨面，如图1-9b所示。若出现这种情况，必须返回到用较粗的砂纸将它重新磨成一个平面，再逐道细磨。

每更换一道砂纸，应将试样转90℃再磨，使磨制方向与上一道磨痕方向垂直，以便观察前一道磨痕是否被消除。更换砂纸时，应把试样、工作台和手洗擦干净，以免把粗砂粒带到下一道细砂纸上去。磨制软材料时，可在砂纸上涂上一层润滑剂，如机油、汽油、肥皂水等，以免砂粒嵌入软金属内。

图1-7 磨制过程手腕动作   图1-8 单向磨制操作   图1-9 磨面质量

图1-10 M-2型金相试样预磨机

由于手工磨制速度慢、效率低，劳动强度比较大，故现在多采用机械磨光的方法。机械磨光在预磨机上进行，如图1-10所示。预磨机由一个电动机带动一个或两个转盘，转盘分蜡盘和砂纸盘两种，蜡盘就是把混有金刚砂的熔化石蜡浇注在转盘上，待凝固车平后装在预磨机上就可使用。可以做成不同粗细的金刚砂的蜡盘，蜡盘磨制的速度快、效率高，在生产检验中大量应用。砂纸盘是把水砂纸剪成园形，然后用水玻璃粘在预磨机转盘上使用。水砂纸按粗细有200＃、400＃、500＃、600＃、800＃和1000＃等。一般用200＃、400＃、500＃、600＃、800＃水砂纸依次磨制即可。用蜡盘和砂纸盘磨制时，要不断加水冷却，样品必须掌住，以防飞出伤人。

4. 抛光

抛光的目的是去除试样磨面上经细磨后的细致磨痕，使磨面呈光亮无磨痕的镜面。

抛光方法有机械抛光、电解抛光、化学抛光等。一般常用的是机械抛光。机械抛光可分为粗抛和细抛两个步骤，均在抛光机上进行。抛光机由—个电动机带动—个或两个抛光盘，常用的设备有单盘P-1型和双盘P-2型，如图1-11所示。二者的基本结构相同，主要由电动机1、塑料盘2、抛光盘3、抛光织物4、套紧圈5、抛光罩6、电动机开关盒7和底座或支架、工作台面及抛光盘盖等组成，如图1-12。这两种型号抛光机的转速均固定为1340r/min。

图1-11 金相试样抛光机               图1-12 P-2型金相试样抛光机结构

粗抛时转速要高些，精抛或抛软材料时转速要低些。所用抛光材料有抛光布和抛光粉，抛光布蒙在抛光盘上，不同的要求应适当选用不同的抛光布。粗抛时常用帆布、粗呢等，精抛时常用绕布、细呢、丝绸等。抛光粉也称抛光磨料。抛光磨料常用的有：人造金刚石研磨膏、三氧化二铬（Cr2O3）、三氧化二铝（Al2O3）、氧化镁（MgO）和氧化铁（Fe3O4）微粉等。其中Cr2O3粉（绿色）、Al2O3粉（白色）磨料常用来抛光硬度较高的钢铁材料试样有较好的抛光效果；MgO（白色）粉常用于抛光铝、镁极其合金等软材料试样效果很好；Fe3O4（红色）粉常用于钢铁和铸铁试样抛光；人造金刚石研磨膏是目前应用最多的抛光磨料，常用的是W1、W2.5、W5等粗细的研磨膏。W1大多用于抛光软性材料，W5用于抛光硬性材料，而W2.5的适用范围较广。人造金刚石研磨膏具有抛光效率高、软硬材料皆适用，且使用方便等优点，但价格较贵。

抛光时注意事项：

（1）上述各种抛光粉都需用蒸馏水（条件限制时也可用清洁的自来水）调配成悬浮液才能使用。

（2）抛光时将抛光液倒在抛光盘中心区（如图1-13a），注意：每次添加量不必过多，因它不会提高抛光效率，且会造成不必要的浪费。

（3）象磨光试样那样握持试样，并需将磨痕的方向与抛光盘转动方向相垂直，以利于抛光及进行抛光质量检查。然后，首先把磨面轻压在抛光盘的中心区，接触平稳后施力适度且均匀，随后沿盘径方向作往返缓慢移动（图1-13b），抛光过程中要不断向盘中心加水（图1-13c），抛光的同时要使试样作自身转动（图1-13d），以免出现甩尾缺陷和沾污现象（图1-13）。经数分钟抛光后，提起仔细观察抛光面，至表面完全没有磨痕，成为一个均匀的光亮平整表面（即镜面）时，抛光结束。注意：抛光时施加压力不可过大，以免产生变形层。若抛光时间过长，试样表面易出现麻点。试样抛光时抛光布若太干、压力过大、速度太快，由于摩擦热使抛光面温升造成过热而导致表面局部出现氧化色或严重沾污，甚至使试样表层组织形态出现假相，从而影响对金相组织的检查。

（4）抛光合格的试样应用水冲洗干净并用热吹风机吹干。

a）添加抛光液状态          b）初期抛光状态        c）抛光过程中向中心加水

d）抛光时的试样转动                    e）抛光末期精抛状态

图1-13 金相试样手工抛光操作过程示意图

5. 金相组织的显示

除观察试样中某些非金属夹杂物及铸铁中的石墨等外，金相试样磨面经抛光后，一般还要用化学、物理等方法进行组织显示才能观察。一般常用化学浸蚀。

化学浸蚀，利用化学浸蚀剂，通过化学或电化学作用显示金属的组织。

纯金属及单相合金的浸蚀系一个化学溶解的过程。由于晶界上原子排列的规律性差，具有较高的自由能，所以晶界处较易浸蚀而呈沟壑。若浸蚀较浅，则在显微镜下可显示出纯金属或固溶体的多面体晶粒(图1-14)。若浸蚀较深，则在显微镜下可显示出明暗不一的晶粒，这是由于各晶粒位向不同，溶解速度不同，浸蚀后的显微平面与原磨面的角度不同，在垂直线照射下，反射光线方向不同，显示出明暗不一。

图1-14 纯金属及单相合金化学浸蚀时各阶段的情况

二相合金或多相合金的浸蚀主要是一个电化学腐蚀过程。各个组织相具有不同的电位，在浸蚀剂（即电解液）中，形成极多的微小的局部电池。较高负电位的一相成为阳极，被迅速溶入电解液中，逐渐凹下去，而较高正电位的另一相成为阴极，保持原光滑平面，在显微镜下可清楚显示出两相。

腐蚀的步骤是：将已磨光的样品(样品磨光后不要用手去摸表面，以免沾上油污)用水冲去抛光粉，并用酒精洗去残余，然后用棉花球沾取腐蚀剂，在样品表面涂抹一定时间，然后用水冲洗干净后，用电热吹风机吹干，即可用于显微分析。为了长久保存经腐蚀后的显微样品，需在试样表面涂上—层保护膜，常用的有指甲油或硝酸纤维漆加香蕉水。

- 金相组织观察

运用金相显微镜观察制备好了的金相试样的组织或缺陷，这种方法称金相显微分析方法。它可以观察、研究金属材料或零件中细小的用宏观分析方法不能观察到的组织细节及缺陷。进行显微分析的主要工具是金相显微镜。作为金相显微分析用的金相显微镜其放大倍数为几十倍到2000倍，分辨率为2500Å左右。若要观察研究更微小的微观缺陷，则要应用透射电镜、扫描电镜及X衍射线技术等分析方法来进行。

1. 金相显微镜的基本原理

显微镜的基本原理如图1-15所示。光学系统包括物镜、目镜及一些辅助光学零件。

物镜和目镜分别由两组透镜组成。对着物体AB的一组透镜组成物镜O，对着眼睛的一组透镜组成目镜O′。物镜、目镜都各由复杂的透镜系统组成。

图1-15  显微镜光学原理图

物镜使物体AB形成放大的倒立实像A1B1，目镜再把A1B1放大成仍然倒立虚象A2B2，其位置正好在人眼的明视距离处，即距人眼250mm处。我们在显微镜目镜看到的就是这个虚象A2B2。

2. 显微镜的主要性能

  - 显微镜的放大倍数

显微镜的放大倍数可由下式决定：

M=M物×M目=-                              （1－1）

式中M－显微镜的放大倍数；M目－目镜的放大倍数；M物－物镜的放大倍数；

D－明视距离250mm；f目－目镜的焦距；f物－物镜的焦距；

L—显微镜的光学镜筒长度。

f目、f目越短或L越长，则显微镜的放大倍数越高。在使用时，显微镜的放大倍数为物镜和目镜的放大倍数的乘积，有的小型显微镜的放大倍数需要乘一个镜筒系数，因为它的镜筒长度比一般显微镜短。

  - 显微镜的鉴别率

显微镜的鉴别率是指它能清晰地分辨试样上两点间最小距离d的能力。在普通光线下，人眼能分辨两点间的最小距离为0.15~0.30mm，即人眼的鉴别率d为0.15~0.30mm，而显微镜当其有效放大倍数为1400倍时其鉴别率d为0.21×10－3mm，d值越小，鉴别率越高。鉴别率可由下式计算出来：

（1－2）

式中λ－入射光线的波长；

A－物镜的数值孔径。

其取决于使用光线的波长和物镜的数值孔径，与目镜没有关系。光源的波长可通过滤色片来选择。蓝光的波长(λ=0.44μ)比黄绿光(λ=0.55μ)短，所以鉴别率较黄绿光大25％，当光源的波长一定时，则通过变化A来调节显微镜的鉴别率。

  - 景深

即垂直鉴别率，反映显微镜对于高低不同的物体能清晰成象的能力。

景深＝                             （1－3）

式中M－放大倍数；

θ－孔径角；

λ－波长；

n－折射率。

放大倍数或数值孔径越大，景深越小，在进行断口分析时，若景深太小，则对断口上凹凸不平的浮雕难以同时有清晰的图象。

  - 物镜的数值孔径

数值孔径表示物镜的集光能力。

A=nsinΨ                                     （1－4）

式中A－物镜的数值孔径；

N－物镜与试样之间介质的折射率；

Ψ－物镜孔径角的一半(图l-16)。

n越大或物镜孔径角越大，则数值孔径越大。由于Ψ总是小于90°，所以在空气介质(n＝1)中使用时，数值孔径A—定小于1，这类物镜称干系物镜。当物镜与试样之间充满松柏油介质（n＝1.52）时，A值最高可达1.4，这就是显微镜在高倍观察时用的是油浸系物镜（简称油镜头）。每个物镜都有一个设计额定的A值，刻在物镜体上。

  - 放大倍数、数值孔径、鉴别率之间的关系

显微镜的同一放大倍数可由不同倍数的物镜和目镜来组合。如45倍的物镜乘10倍的目镜或者15倍的物镜乘30倍的目镜都是450倍。对于同一放大倍数，如何合理选用物镜和目镜呢？首先确定物镜，根据计算，选用物镜时，必须使显微镜的放大倍数在该物镜数值孔径的500倍到1000倍之间，即：

M=500A～1000A                                   （1－5）

这个范围称有效放大倍数范围。若M<500A，则未能充分发挥物镜的鉴别率。若M>1000A，则形成“虚伪放大”，细微部分将分辨不清。待物镜选定后，再根据所需放大倍数选用目镜。

  - 透镜形成缺陷

- 球面象差。

当来自A点的单色光(即—定波长的光线)通过透镜后，由于透镜表面呈球形，光线不能交于一点，则使放大后的象模糊不清。此现象称为球面象差。

降低球面象差的办法，除了制造物镜时采取不同透镜的组合进行必要的校正外，在使用显微镜时也可采取调节孔径光阑，适当控制入射光束粗细，减少透镜表面面积的办法把球面象差降低到最低限度。

- 色象差。

白色光是由七种单色光组成的。当一束白色光通过透镜后，由于各单色光的波长不同，折射率不同，使光线折射也不能交于一点。紫光折射最强，红光折射最弱，结果也使成象模糊不清，此现象称为色象差。

消除色象差的办法，一是制造物镜时进行校正，根据校正程度，物镜可分为消色差物镜和复消色差物镜。消色差物镜常与普通目镜配合，用于低倍、中倍观察，复消色差物镜与补偿目镜配合用于高倍观察。二是使用滤色片得到单色光，常用的是黄色或绿色滤色片。

3. 金相显微镜的构造

金相显微镜可分为台式、立式和卧式三种类型，各种类型又有许多不同的型号，虽然它们的型式极多，但基本构造大致相同，如图1-17所示。现以国产4XB倒立式金相显微镜为例来介绍显微镜的构造。

图1-17 国产4XB倒立式金相显微镜

（1）照明系统(图1-18)

光源发出的光经过聚光透镜投射到平面反射镜上，反射镜将水平走向的光变为垂直走向，自下而上穿过孔径光阑、视场光阑、平面玻璃（垂直照明器）和物镜，投射到试样磨面上；由试样磨面反射进入物镜的光又自上而下照到平面玻璃上，反射后的水平走向光束进入棱镜，通过折射、反射后进入目镜。

光源发出的光经过聚光透镜投射到平面反射镜上，反射镜将水平走向的光变为垂直走向，自下而上穿过孔径光阑、视场光阑、平面玻璃（垂直照明器）和物镜，投射到试样磨面上；由试样磨面反射进入物镜的光又自上而下照到平面玻璃上，反射后的水平走向光束进入棱镜，通过折射、反射后进入目镜。

其中孔径光阑可以控制入射光束的粗细。当孔径光阑缩小时，进入物镜的光束变细，球面象差降低，成象较清晰。但同时由于进入物镜的光束变细，使物镜的孔径角缩小，因而实际使用的数值孔径值下降、鉴别率降低。相反当光阑张大时，鉴别率提高，但球面象差增加以及镜筒内部反射和内弦的增加，将使成象质量降低，，孔径光阑在使用时必须做适当的调节，以观察成象清晰时为适度。注意不要把孔径光阑作用调节视场的亮度使用。

图1-18 显微镜照明及光学系统示意图

视场光阑用来调节观察视场的大小。适当调节视场光阑可以减少镜筒内光线反射的炫光，提高成象的衬度，而对物镜的鉴别率没有影响。

在进行金相摄影时，往往使用滤色片，可以增加金相照片上组织的衬度，得到较短波长的单色片，可提高鉴别率。配合消色差物镜，可有效地消除色象差。

（2）光学系统

主要是物镜和目镜。

物镜有消色差物镜、平面消色差物镜、复消色差物镜等几种。物镜的主要性能包括放大倍数、数值孔径、鉴别率、景深等。物镜的类型、放大倍数(或焦距)、数值孔径等通常刻在物镜的金属外壳上，油浸物镜用“01”、“H1”或“oil”等表示，另在黑圈标记。放大倍数有以8×、45×、100×号表示。也有以焦距来表示的，如F=8.16，F=2.77等，焦距越短，放大倍数越高。以焦距表示物镜与目镜配合后的放大倍数可查显微镜的附表。

物镜上刻有45×／0.65“∞”或“0／∞”等符号。其中45×号表示放大倍数，0.65表示数值孔径，“∞”或“0／∞”表示此物镜是按无限镜筒长度设计的，XJB—l型金相显微镜备有8×(干系)、45×(干系)及100×(油系)三个物镜。

目镜有普通目镜、补偿目镜、测微目镜、照相目镜等等，目镜的类型、放大倍数等刻在目镜的金属外壳上。普通目镜与消色差物镜配合使用。补偿目镜带“K"字标记，与复消色差物镜配合使用。补偿目镜不可与消色差物镜配合使用。测微目镜内附有细微标尺，可测量金相组织中如晶粒大小、石墨长短、表面脱碳层厚度以及显微硬度压痕等等，照相目镜在进行金相摄影时使用。XTB—1型金相显微镜备有5×、10×、15×三个目镜。

表l-1  放大倍数

| 物镜 目镜 | 8× | 45× | 100× |
| --- | --- | --- | --- |
| 5× | 40× | 225× | 500× |
| 10× | 80× | 450× | 1000× |
| 15× | 120× | 675× | 1500× |

显微镜在使用时可根据所需要的放大倍数选择合适的物镜和目镜(表1-1)。显微镜(如蔡司Epinost小型金相显微镜)由于其镜筒长度较一般显微镜短些，在计算放大倍数时要乘上一个系数，即M=KM物M目，系数K称镜筒系数，刻在镜体上。

(3) 机械系统

粗调焦手轮、细调焦手轮：调节物镜与试样表面距离，以得到最清晰的图象。

载物台：载放样品，可以用手在水平面各方向上自由移动，以便观察样品的适当部位。

目镜转换器：可以方便地更换不同倍数的目镜，并保证使视场中央区域保持在观察范围内。

底座：为整个显微镜的支撑部件，并可安装金相摄影装置。

4. 金相显微镜使用注意事项

金相显微镜是贵重的精密的光学仪器，在使用时一定要自觉遵守实验室的制度和必要的规定：

(1) 初次操作显微镜前，应首先了解显微镜的基本原理、构造、各主要附件的作用、位置等，并了解显微镜使用注意事项。

(2) 金相样品要干净，不要残留有酒精和浸蚀剂，以免腐蚀物镜的透镜。不能用手摸透镜，擦透镜要用擦镜头纸。

(3) 照明灯炮电压，—般为6V、8V。必须通过降压变压器使用，千万不可将其直接插入220V电源，以免烧毁灯泡及发生触电事故。

(4) 操作要细心，不得有粗暴和剧烈的动作。安装、更换镜头及其它附件时要小心，不得摔在地上或桌上。

(5) 调焦距时要避免物镜与样品接触。

(6) 应先将载物台下降，使样品尽量靠近物镜(不能接触)，然后用眼从目镜中观察，先用双手旋转粗调焦手轮。使载物台慢慢上升，待看到组织后，再调节细调焦手轮，直到图象清晰为止。

(7) 使用中出现故障立即报告老师，不得私自处理。

(8) 使用完毕，关闭电源，将防尘罩套好。

（三）显微组织数码摄影及图像处理

显微组织数码摄影及图像处理在数字网络显微互动实验室进行。

1. 数字网络显微互动实验室功能

数字网络显微互动实验室由教师机、学生机、金相显微镜、数码摄像头、投影仪及视频展示台等硬件系统组成，再配以多媒体互动软件V4.0和图像处理软件MiE V2.0，使其具有以下主要功能：

教师机：广播教学、语音教学、语音对讲、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、分组教学、查看作业、视频直播、黑屏肃静、文件分发、远程开机、远程关机等。

学生机：电子签到，电子举手、图像采集、图像处理、视频回放、定量金相、作业提交等。

2. 数字网络显微互动系统使用规则

（1）为保室内清洁，使用者必须穿鞋罩或换拖鞋方可入内。

（2）使用者必须与该实验中心教师提前预约，并按约定时间准时到达。

（3）使用者进入室内后未经教师同意，不准随意乱动设备，否则一旦出现问题或造成设备损坏，则按校有关规定处理。

（4）使用金相显微镜前应熟悉并掌握其使用方法。

（5）进行数码摄影及定量金相前应熟悉并掌握其操作方法。

（6）使用完毕后，使用者应自觉清扫卫生并盖好设备防尘罩。

（7）使用者离开本室时，应将鞋罩或拖鞋放到指定位置。

3. 金相组织数码摄影操作步骤

（1）在显微镜上放好试样，旋动显微镜的调焦手轮，使视场内组织清晰。

（2）双击桌面上的“MiE”图标，进入系统主界面，如图1-19所示；

（3）点击图1-19中右侧的“预览”，启动“视频预览”；

（4）拉出显微镜右侧的光路切换拉杆（图1-20)使显微镜视场内的图像切换到电脑屏幕上。

（5） 再次旋动显微镜的微调手轮，至屏幕上显示出清晰图像。若图像呈现彩色时，点击对话框中的“高级”，再点击新打开窗口中的“默认”，随后用鼠标将“饱和度”按钮调至最左端零点，然后点击该窗口中的“隐藏”关闭此窗口，此时图像将呈现黑白色；

（6）点击窗口右侧的“拍照”，随即查看屏幕右下方弹出对话框中拍照图片的存放位置，拍照结束后，关闭“MiE”窗口。

4. 电子文档报告提交方法

（1）首先关闭所有打开的窗口，即退回到原始桌面；

（2）用右键点击桌面右下方的“小电脑”图标；点击弹出窗口中的“作业提交”；

（3）点击弹出窗口中的“添加文件”图标；添加所要提交的文件。

（4）点击“作业提交”对话框中的“提交文件”图标；在弹出窗口“学生姓名”一栏中填写文件名称（如班级、姓名），随后点击“提交”；

（5）查看教师机确认作业提交。

（6）确认自己的作业已提交后，关闭“作业提交”窗口，恢复到原始桌面。

（7） 实验报告电子文稿全部完成并提交给教师用的主机后，方可离开实验室。

图1-19当前窗口—视频预览

图1-20 金相组织数码摄像系统

- 方法指导

（一）实验材料及设备：

45钢试样(Φ10×15)每人一块、金相砂纸、砂轮机、抛光机、抛光液、腐蚀剂（4％硝酸酒精溶液）、棉花球、吸水纸、夹子、电热吹风机、金相显微镜

- 实验步骤：

1．制备金相显微样品。每人领取由实验室准备的退火态45钢试样一块，认真听老师讲解金相显微样品的制备过程，按照样品制备程序进行操作。要求制备出一块在金相显微镜下观察无磨痕、组织清晰的45钢金相样品。

2. 认真听取老师讲解金相显微镜的原理、构造和使用注意事项，了解显微镜各部件的位置、作用，熟悉显微镜的操作规程，正确选用物镜和目镜、进行光阑调节、调焦等操作。

3. 用金相显微镜观察自己制备的45钢试样，调出清晰的图像后，用金相组织数码摄像系统拍摄组织照片。

4. 完成电子实验报告。

- 实验报告要求

电子实验报告见附录1。

实验二 金属结晶过程及铸锭组织观察

- 实验目的

- 观察盐类及金属的结晶过程。

- 根据凝固条件分析纯铝铸锭组织形貌特征。

- 实验内容

- 观察氯化铵饱和溶液及银晶体的结晶过程。

- 观察分析不同凝固条件所得的纯铝铸锭的宏观组织。

- 实验概述

结晶过程包括晶核的形成和长大两个过程。其中晶体的长大过程可以观察，而晶核的大小不能用肉眼观察到，所以实验中只能见到正在长大的晶体，而它最后形成一个晶粒。

晶粒的形状及大小，根据冷却条件及其他因素不同可以是各种各样的，金属及盐类最常见到的晶体形状是树枝状晶体，又称枝晶，如图2-1、2-2所示。

用生物显微镜可以直接观察透明盐类(如氯化铵、氯化钠、硝酸铅、硝酸银等)的结晶过程。

在玻璃片上滴上一滴接近饱和的氯化铵溶液，就可以放在生物显微镜下观察它的结晶过程。随着液体的蒸发，溶液逐渐变浓而达到饱和，由于液滴边缘处最薄，因此蒸发得最快，结晶过程将从边缘开始向内扩展。

结晶的第一阶段是在液滴的最外层形成一圈细小的等轴晶体，这是由于液滴外层较薄，蒸发很快，在短时间内产生了大量晶核之故。

结晶的第二阶段是形成较为粗大的柱状晶体，其成长的方向是伸向液滴的中心，这是由于此时液滴的蒸发已比较慢，而且液滴的饱和顺序也是由外向里的，最外层的细小等轴晶只有少数的位向有利于向中心生长，因此形成了比较粗大的、带有方向性的柱状晶。

结晶的第三阶段是在液滴的中心部分形成不同位向的等轴枝晶。这是由于液滴的中心此时也变得较薄，蒸发较快，同时溶液的补给也不足，因此可以看到明显的枝晶组织。

由以上叙述可以看出，盐液滴由于蒸发而进行的结晶过程及所得的结晶组织与铸锭的结晶过程与组织很相似。

金属是不透明的，因此一般不能用显微镜来观察液态金属的结晶过程。但是金属凝固后可以将铸锭沿纵剖面或横剖面切开，经过磨制和浸蚀后就可以分析它的组织和形成过程。另外，我们也可以利用化学中的取代现象来观察金属晶体的生长过程。例如：在硝酸银的水溶液中放入一小段细铜丝，铜将开始溶解，而银则沉淀出来，其反应式如下：

Cu+2AgN03＝2Ag+Cu(NO3)2                                     （2－1）

又如在硝酸铅的水溶液中放入一小块锌，则铅将沉淀出来，其反应式为：

Zn+Pb(NO3)2＝Pb＋Zn（NO3)2                       （2－2）

如果在生物显微镜下观察，则可以看到银(或铅)的枝晶的生长过程。需要说明，金属的结晶是在液态金属冷却的过程中进行的，当具有—定的过冷度时，金属就开始结晶。而所观察的氯化铵和金属银的沉淀枝晶都是在室温下进行，它们结晶显然不是依靠过冷度。氯化铵是依靠水分的蒸发使溶液过饱和而结晶。银则是化学取代反应中被取代出来的金属进行沉聚而得到枝晶。虽然有上述差别，但我们可通过这个实验看到晶体成长的共同特点，即以枝晶的形式长大。

纯金属只在铸锭的表面，特别是缩孔处，可以很清楚地看到枝晶组织，而在铸锭内，只能看到外形不规则的晶粒。在铸造状态的合金中，由于晶内偏析或结晶顺序的不同，在合金的内部可以用显微镜看到金属结晶的枝晶组织。

铸锭的结晶过程及其组织与模子的种类、预热温度、以及浇铸温度，过热温度、变质处理条件等因素有关。改变模子的材料也就改变了金属的冷却条件，例如金属模可以比砂模获得更大的柱状晶区。如果将模子预热，其实质是降低了冷却速度，预热温度越高，等轴晶区也越大。

改变金属的浇注温度对结晶过程也有影响。当液态金属过热越多时，浇注后沿铸锭截面的温度差也就越大，使其到达结晶温度所要排除的热量也就越多，因此在足够的时间使柱状晶发展。

通过加入一定的变质剂进行变质处理，能够增加结晶时的核心数。因此在其它条件相同时，可以得到细小的晶粒。不同纯度的金属，由于其非自发核心数目不同，结晶后的晶粒粗细也不同。但是如果液态金属过热程度越大，将使非自发核心数目减少，因此得到粗大的柱状晶粒。

- 方法指导

（一）实验材料及设备

（1）氯化铵、硝酸银溶液。

（2）清洁的玻璃片、滴管。

（3）铜丝。

（4）不同铸造条件(表2-1)下纯铝铸锭的结晶组织一套。

（5）生物显微镜。

（二）实验步骤

1. 观察氯化铵溶液的结晶过程

用滴管滴一小滴已配好的氯化铵水溶液到玻璃片上，将玻璃片放在生物显微镜上，调好焦距进行观察。

注意，液滴不应太大，否则蒸发太慢，不容易结晶。另外还要注意清洁，不要让外界物质落入液滴而影响结晶过程。在使用显微镜时，应注意防止液滴流到试样台或显微镜的其他部分，尤其不能让液滴碰到物镜。

2.观察银晶体的结晶过程

将一小滴硝酸银溶液滴在玻璃片上，并将此玻璃片放在生物显微镜的试样台上，调好焦距后，将一小段细铜丝放在液滴上，随即观察银晶体的生长过程。

3.分析比较下列（表2-1)条件铸造后所得的纯铝铸锭的宏观组织。

表2-1纯铝铸锭的宏观组织

| 试样 编号 | 铸型 材料 | 铸型 温度(℃) | 浇注 温度(℃) | 组织形貌特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂模 | 500 | 700 | 多边形的粗大等轴晶 |
| 2 | 砂模 | 室温 | 700 | 粗大柱状晶，中心处有等轴晶 |
| 3 | 铁模 | 室温 | 700 | 较粗大柱状晶 |
| 4 | 铁模 | 500 | 700 | 较粗大柱状晶，中心少量等轴晶 |
| 5 | 铁模 | 室温 | 800（加Ti变质） | 细小等轴晶 |

- 实验报告要求

1. 写出实验名称、目的。

2. 画出从显微镜中观察到的氯化铵溶液或硝酸银+铜丝的结晶示意图。简述其结晶过程。

3. 画出四个纯铝铸锭的宏观组织示意图，并标明其浇注条件。

4. 说明如何控制柱状晶区和等轴晶区的大小?控制的意义?

5. 为什么纯金属内只看到不规则的晶粒，而看不到枝晶?你在什么地方看到了枝晶，为什么？

实验三 金属的塑性变形与再结晶

- 实验目的

  - 了解显微镜下滑移线，变形与孪晶与退火孪晶特征。

  - 了解金属经冷加工变形后显微组织及力学性能的变化。

  - 讨论冷加工变形度对再结晶后晶粒大小的影响。

- 实验内容

  - 观察显微镜下滑移线、变形孪晶与退火孪晶的特征。

  - 观察工业纯铁经不同程度冷变形后的显微组织特征。

  - 观察工业纯铁经60%冷变形后在加热过程中组织变化特征。

  - 观察分析不同变形量对纯铝片再结晶晶粒大小的影响。

- 实验概述

  - 显微镜下的滑移线与变形孪晶

当金属以滑移和孪生两种方式塑性变形时，可以在显微镜下看到变形结果。我们之所以能看到滑移线(叫滑移带更符合实际)是因为晶体滑移时，使试样的抛光表面上产生高低不一的台阶所致。滑移线的形状取决于晶体结构。有直线形的，有波浪形的，有平行的，有相互交叉的，显示了滑移方式的不同。变形量愈大，滑移线愈多，愈密。

在密排六方结构中，常可看到变形孪晶，这是因为此类金属结构难以变形。其变形常以孪生方式进行。其结果使晶体的孪生部分相对于晶体的其余部分产生了位向的改变。由于位向不同，孪晶区与腐蚀剂的作用也不同于其他部分，在显微镜下孪晶区是一条较浅或较深的带。在不同的金属中，变形孪晶的形状也不同，例如在变形锌中可看到孪晶变形区域，其特征为竹叶状，α-Fe则为细针状。除变形孪晶外，有些金属如α黄铜在退火时也常常出现以平行直线为边界的孪晶带，这类孪晶称为退火孪晶。

滑移和孪晶的区别：制备滑移线试样时，是试样先经过表面抛光，然后再经过微量塑性变形。如果变形后再把表面抛光，则滑移线就看不出来了。制备孪晶试样时，是先经过塑性变形，然后再抛光腐蚀。可见，①对于滑移线不管样品是否经过腐蚀均可看到，而孪晶只有在磨光腐蚀后才可看出。②滑移线经再次磨光即消失，而孪晶在样品表面磨光腐蚀后仍然保留着。滑移线和磨痕的区别在于前者是不是会穿过晶界的。

  - 冷变形后金属的显微组织与力学性能

冷加工变形后，晶粒的大小、形状及分布都会发生改变。晶粒沿外力方向被拉长(或缩短)，当变形很大时晶界已不明显，这时已分不出一颗颗的晶粒，看到的只是纤维状组织。

在变形过程中，由于滑移面的转动及晶粒的破碎、晶格弯扭造成临界切应力的提高，

均使继续变形发生困难，即产生了所谓加工硬化现象，故随着变形度的增加，金属的强度均增高。

  - 冷加工变形后金属在加热时的变化

金属经变形后其组织处于不稳定状态，因而在随后加热过程中，会经历回复、再结晶及晶粒长大三个过程。再结晶退火后金属被软化，即加工硬化被消除，再结晶后金属的力学性能取决于晶粒大小，而晶粒大小则受预先冷变形度和再结晶退火温度所控制。

变形度对再结晶后晶粒大小的影响特别显著。当金属的变形度越大时，再结晶后的晶粒越小。金属有一个能进行再结晶的最小变形度，此时可得到最大的晶粒。这个变形度叫临界变形度(铝约为2％)。低于这个变形度，金属不会发生再结晶。

当变形度一定时，加热温度越高，再结晶进行得越快，再结晶后形成的新晶粒也越大。

- 方法指导

  - 实验材料及设备

    - 抛光的经压缩变形后的纯铁片试样。

    - 经冲击变形后的纯锌试样。

    - 变形度为40％并经750℃退火30分钟的黄铜试样。

    - 变形度为0％、20％、40％、60％的工业纯铁试样一套。

    - 变形度为60％并经450、500、600、700、800℃退火后的纯铁试样一套。

    - 经3％、6％、9％、12％、15％变形后在550℃退火30分钟后的纯铝片五根。

    - 金相显微镜。

  - 实验程序和步骤

    - 观察纯铁的滑移线、纯锌的变形孪晶，α黄铜的退火孪晶的特征。

    - 观察工业纯铁经0％、20％、40％、60％冷变形试样的组织。

    - 观察经过60％变形后的纯铁试样经450、500、600、700、800℃退火后的组织。

    - 观察经3％、6％、9％、12％、15％变形后在550℃退火30分钟后的纯铝片的组织。

- 实验报告

报告内容与要求见电子实验报告。

实验四 金属材料及热处理综合性实验

一、实验目的

1．使学生进一步了解并掌握金属材料的化学成分、热处理工艺、显微组织结构与力学性能之间的变化规律；

2．初步掌握正确选材、合理制订热处理工艺规范、合理选择热处理设备的一般原则，为毕业后在工作岗位上从事机械产品零件设计奠定良好的基础；

3．了解和熟悉一般光学金相显微镜的结构原理和使用方法、金相显微组织数码摄影及图像处理技术等方面的知识；

4．培养和提高学生的分析问题和解决问题的综合能力、自学能力、动手能力、创新意识和创新能力。

二、实验内容

预设的实验题目（即最终室温下的组织）共10个，即：

1．回火马氏体＋铁素体；

2．一般混合型回火马氏体（即针状马氏体＋板条马氏体）；

3．一般混合型回火马氏体＋屈氏体；

4．回火屈氏体；

5．回火索氏体；

6．粗大混合型回火马氏体（即针状马氏体＋板条马氏体）；

7．细小针状回火马氏体＋粒状碳化物＋少量的残余奥氏体；

8．粗大针状回火马氏体＋较多的残余奥氏体；

9．回火屈氏体＋粒状碳化物；

10．回火索氏体＋粒状碳化物。

三、实验材料及设备

本次实验提供Φ15×20mm的试样，其材料分别为：45、T10A。学生应根据选定的实验题目（最终要求的室温组织）从上述材料中选取合适的材料。

本次实验所提供的主要设备有：

1．试样淬火、回火用的管式电阻炉、箱式电阻炉及其炉温测控仪表（图4-1）；

2．试样淬火用的淬火介质（油或水）及其装置（图4-2）；

3．装出炉用的钩子或铁钳（图4-3）；

4．试样淬火态或淬火＋低温回火态硬度测试用的HRD—150型电动洛氏硬度计（图4-4）；

5．试样退火、正火或调质态硬度测试用的HB—3000型布氏硬度计（图4-5）；

6．金相试样端面粗磨平及倒角用的S3ST-KW-250型台式砂轮机（图4-6）；

7．金相试样热风吹干机（图4-7）；

8．金相试样抛光用的P—2型双盘金相试样抛光机（图4-8）

9．金相显微组织观察与分析用的4XC型台式光金相学显微镜及MIE图像采集、分析处理软件系统及其装置（图4-9）。

a）淬火用SYS-G-1-10型管式电阻炉            （b）回火用SX2-4-10型箱式电阻炉

（a）淬火用SYS-G-1-10型管式电阻炉            （b）回火用SX2-4-10型箱式电阻炉

图4-1热处理炉及炉温测控仪表

图4-2淬火用油桶及水桶                             图4-3 装出炉用的钩子

图4 -4 HRD—150型洛氏硬度计                   图4-5 HB—3000型布氏硬度计

图4-6 S3ST-KW-250型台式砂轮机                        图4-7 金相试样热风吹干机

图4-8 P—2型双盘金相试样抛光机

图4-9 4XC型光学金相显微镜及图像采集、处理系统装置

五、实验步骤及要求

1. 材料选择、热处理工艺方案制订及试件热处理质量检验

依据选定的实验题目，进行合理选材；制订淬火、回火热处理工艺规范；选择合理的淬火、回火热处理设备、淬火介质及工装夹具；选择检测试件热处理质量（如金相组织、硬度等）的检验方法、仪器设备类型及型号等。

在进入热处理淬火实验室前，附录2实验报告表1中前10项内容一定要填写完整，并交实验指导教师审阅，签字批准后方可进行试样淬火操作。

2. 试样的淬火

进入淬火室后，应先熟悉该室墙壁上所挂的管式热处理电阻炉使用规则（图4-10）。然后按本人制订的热处理工艺规范及管式热处理电阻炉使用规则进行试样的装炉、出炉及淬火操作等。

图4-10 管式热处理电阻炉使用规则

3. 淬火态试样硬度测试

测试淬火态试样的硬度之前，先在砂轮的侧面将其检验面上的氧化脱碳层磨掉（一般磨去1-2mm），并要磨平。具体磨制方法见实验一。

淬火试样硬度检测前应先熟悉其设备的使用规则及操作步骤，见图4-11。

图4-11  HRD-150型电动洛氏硬度计使用规则及操作步骤

4. 试样的回火及其硬度测试

淬火态试样的硬度检测后，按制订的回火工艺进行回火处理。回火装炉前应先熟悉回火设备的使用规则后方可进行试样回火操作。回火态试样硬度检测方法类同实验步骤3。

5. 金相试样的制备

见实验一。

6. 金相组织观察与分析

见实验一。

六、实验报告内容要求

实验报告内容见附录2，完成电子版并提交到教师机。

七、实际操作注意事项

1. 因本实验过程中的试样淬火、回火工序全部是使用电阻炉加热，故在装、出试样时必须先切断炉子加热电源再打开炉门，且将炉门开到最大位置，以避免烫伤手。

2. 装、出试样时必须使用专用的钳子或钩子，开、关炉门要迅速，炉门打开时间不宜过长，以防炉温降低太多。

3. 试样加热透烧后出炉淬火时动作要迅速，以免试样温度下降而影响淬火质量。

4. 试样进入淬火介质中应不断搅动，但不能使其露出液面，否则会由于冷却不均而造成试样表面出现软点或得不到所要求的淬火组织。

5. 淬火、回火后试样的检测面均要在砂轮或粗砂纸上磨去氧化脱碳层（约1-2mm）后再测定其硬度。硬度测试时，每块试样上只少测试三点并取其平均值作为该试样的最终硬度值。

6. 若需改变设定淬火加热温度或回火温度时，其调整工作需先告知指导教师，在指导教师的指导下进行。

7. 回火试样硬度检测工作结束后，就可到金相试样的细磨、抛光及浸蚀。

8. 金相试样制备好后要经指导教师检查、确认合格后，方可到数字网络显微互动实验室进行金相显微组织观察与分析、组织图像采集与处理、填写电子文档实验报告。

9. 整个实验过程中一定要注意人身及设备的安全，不懂的地方应随时询问指导教师，切勿随意乱动。

# Text boxes

照明光源

调焦手轮

电源开关

电位器

目镜镜筒

平面反射镜

光源

聚光镜

孔径光阑

棱镜组件

眼睛

载物台

显微镜

目镜

视场光阑

平面玻璃镜

（垂直照明器）

物镜

试样

水  管

电动机

磨光盘

塑料罩

塑料盖

不

合

格

合格

错误

正确

图1-16孔径角示意图

孔径光阑

视场光阑

粗调和微调旋纽

物镜转换器

物镜

目镜

载物台

观察目镜

光切换拉杆

图2-2 银的枝晶组织

图2-1氯化铵水溶液的结晶组织

摄像头

摄像头

观察目镜

光切换拉杆

载物台

照明光源

调焦手轮

电源开关

电位器

显微镜