实验指导书

偏光显微镜的构造、调节和使用

平行光线下晶体的光学性质

实验一  偏光显微镜的构造、调节和使用

一、实验目的与任务

1．熟悉偏光显微镜的构造及各部件的用途。

2．掌握偏光显微镜的调节和使用方法。

二、偏光显微镜的构造

偏光显微镜的型号繁多，但基本构造原理是类似的。主要由支架系统（机械系统）、放大系统、照明系统、载物台以及零件盒组成。下面对照实物在逐一介绍。

- 支架系统：

支撑偏光显微镜的全部重量，保持和固定显微镜光学系统的部件。俗称镜架。它由镜座、镜臂、镜筒以及调焦螺旋组成。

镜座：外形一般为呈马蹄形或圆台形，承载显微镜的全部重量并保持其放置的稳定性。

镜臂：呈弓形，其上部装有镜筒，下部连有载物台和照明系统。镜臂与镜座之间靠一铰链相连。以铰轴为中心，镜臂可向后自由倾斜。但倾斜角度不宜过大，以防显微镜向后翻倒。

镜筒：联结在镜臂上的一个长形圆筒。镜筒上端装有目镜，下端装有物镜，中间有试板孔、上偏光镜和勃式镜。

调焦螺旋：转动镜臂上的粗动螺丝或微动螺丝可使镜筒上升和下降，用以调节焦距。

- 放大系统：

放大系统全部安装在镜筒内，从上向下依次为目镜、勃氏镜、上偏光镜、试板、物镜。

物镜：决定显微镜成像性能的重要构件。每台显微镜上至少有三个不同放大倍数的物镜，物镜上均刻有放大倍数、数值孔径(N·A)等。一般显微镜通常有低倍(4×)，中倍(10×、25×)和高倍(40×、63×)等物镜。

显微镜的分辨率取决于物镜的分辨率，与目镜无关。而物镜的分辨率（α）取决于物镜的数值孔径（N·A）以及所用光线的波长（λ）。

α=0.61λN∗A

物镜的放大倍数（X）取决于光学镜筒的长度（Δ）以及物镜的焦距（F）。

X=ΔF

目镜：一般有5×、10×两个目镜。目镜中带有十字丝，一般情况下要求目镜十字丝和操作者成平行和垂直的方向。如图1-1所示。

图1-1  目镜十字丝与操作者之间的关系。

显微镜总的放大倍数为目镜放大倍数与物镜放大倍数之积。

勃氏镜：位于上偏光镜与目镜之间，用于锥光镜下观察晶体的干涉图象，起消色差作用。根据需要可推入或拉出。

上偏光镜：其构造和作用与下偏光镜相同。但使用时上偏光的振动方向应与下偏光的振动方向垂直。上偏光镜可以自由推入或拉出。

- 载物台

载物台是一个可以转动的圆形金属平台，可绕显微镜的中心轴水平旋转360°，圆台边缘有0°~360°的刻度，并附有1/10°游标尺；可以读出物台旋转的角度。外缘有物台固定螺丝可以固定物台，中心有圆孔供光线通过。物台上有一对弹簧夹，用来夹持矿物薄片。

- 照明系统

按照照明光源前进的顺序，依次为：光源、反光镜、滤光镜、下偏光镜、销光圈、聚光镜、样品。

反光镜：—个具有平、凹两面的小圆镜。可以任意转动，以便对准光源，把光反射到显微镜的光路中去。一般进行中、低倍观察时，用平面反光镜，若进行高倍观察，应使用凹面反光镜使光线少许聚敛，增加视域亮度。

下偏光镜：又称起偏镜，位于反光镜之上，从反光镜反射来的自然光，通过下偏光镜后即成为振动方向固定的平面偏光，下偏光镜的振动方向一般用P-P表示，通常与目镜十字丝的竖丝平行。下偏光镜可以转动，以便调节其振动方向。

销光圈：在下偏光镜之上，可自由开合，用以控制进入视域的光量。

聚光镜：又称拉索透镜，在销光圈之上，可以把下偏光镜透出的偏光聚敛成锥形偏光。用以观察晶体的干涉图。聚光镜可自由推进或拉出光路系统。

- 零件盒

除了以上一些主要部件外，显微镜还附有物台微尺和确定薄片矿物光率体椭圆半径名称及光程差的消（补）色器，主要包括石膏试板、云母试板和石英楔等。

三、偏光显微镜的使用和调节

1．偏光显微镜使用注意事项

(1)从木箱中取出显微镜时，必须先取出镜头盒，再取出显微镜，且必须稳拿轻故。

(2)镜头盒放在显微镜的前方。

(3)工作环境应清洁、干操、光亮和有良好的通风条件，严禁工作台上堆放书包等杂物。

(4)使用和调节时，要细心缓慢进行，切勿用力过猛。

(5)擦拭镜头时用擦镜纸。

(6)如有故障，立即报告教师，使用完毕，清点零件，恢复原样，放回木箱。

2．偏光显微镜使用前的调节

(1)安装镜头

①装目镜：将选入的目镜插入镜筒上端，目镜上的齿头应嵌入镜筒上端切口内，使十字丝固定在水平和竖直（东西、南北）方向。            ·

②装物镜：因显微镜的类型不同；物镜的安装有如下几种情况：

a．弹簧夹型：将物镜上的小钉夹于弹簧夹的凹陷处；或将弹簧拉杆尖头对准物镜上的凹缺口即可将物镜卡牢。

b．螺丝扣型：将选用的物镜装在镜筒下的螺丝扣上，拧紧为止。

(2) 对光（调节照明）

装上物镜和目镜后，推出上偏光镜和勃氏镜、打开销光圈，转动反光镜对准光源，直至视域最亮为止。对光时注意不要把反光镜正对太阳光，不要把窗或窗外树枝映入视域。光线的强弱可通过销光圈调节。

(3)调节焦距(准焦)

调节焦距主要是为了使物像清晰可见，其步骤如下：

①将欲观察的薄片置于物台上，使盖玻片朝上，薄片中的矿物正对物镜，并将薄片用夹子压紧在载物台上。

②从侧面看着镜头，旋转粗动螺丝，将镜筒下降到最低位置(高倍物镜要下降到几乎与薄片接触为止)。

③从目镜中观察、拧动粗动螺丝使镜筒缓缓上升，直至视域中物像清楚为止。如果物像不够清楚，可转动微动螺丝使之更清晰。

应当注意，物镜与薄片之间的工作距离因放大倍数而不同，低倍物镜工作距离长，高倍物镜工作距离短，所以调节高倍物镜的焦距时切忌只看镜筒里面而下降镜简，这样最容易压碎薄片而使镜头损坏。

(4)校正中心

偏光显微镜镜筒的轴应与载物台的旋转轴相一致，这样，视域中心的被测矿物才不至于在旋转物台后离开原来位置，甚至跑出视线之外，给鉴定工作带来不便。因此，偏光显微镜在使用前应进行中心校正，使镜筒铀与载物台转轴相重合。校正中心的具体步骤如下:

①准焦后，在薄片中任选一小黑点置于十字丝交点，如图1-2(a)。旋转物台360°，若在旋转物台过程中小黑点在十字丝交点始终不动，则表明镜筒轴与物台转轴重合，中心已校正好。若在物台旋转过程中小黑点离开十字丝交点或跑出视域之外，则表明中心不正。这时小黑点会围绕偏心O作圆周运动、如图1-2(b)所示。

②若偏心不大，转动物台小黑点在视域内旋转出现时，这时应将小黑点由十字丝中心旋转180°至图1-2(c)中的a’处。

图1-3 校正中心步骤示意图

③双手捏住中心校正螺丝手柄分别套在物镜上的中心校正螺丝上，当转动螺丝时，双眼注视着视域内的小黑点a’的移动方向。利用中心校正螺丝的转动，将小黑点由a’沿图1-2(c)中a’a连线方向位移至偏心O处，如图1-2(d)所示。

④移动薄片，将小黑点由偏心O处移至十字丝交点(或重新找一小黑点放在十字丝交点)，如图1-2 (e)所示。然后，旋转物台观察小黑点的移动情况。如图1-3 (f)所示。若在旋转物台过程中小黑点在十字丝交点始终不动，则表明镜筒轴与物台转轴已经重合，中心已校正好；若旋转物台时，小黑点仍离开十字丝交点旋转，则仍需按步骤②、③继续调整，直至旋转物台时，小黑点在十字丝交点不动，中心才算校正完好。

⑤若偏心很大，旋转物台时，小黑点由十字丝交点旋出视域之外，这时需根据小黑点移动情况估计偏心圆中心点O的方位。若偏心圆中心点的方位在图1-3中O点时，可将小黑点转回至十字丝交点。双手捏住中心校正螺丝手柄套在物镜上的校正螺丝上，双眼注视着视域内的小黑点，转动校正螺丝，使小黑点自十字丝交点向偏心圆中心点O反方向（图1-3(b)中箭头所示方向）移动约偏心圆半径的距离至a’。移动薄片、使小黑点回到十字丝交点(或重新找一小黑点放在十字丝交点)，旋转物台，检查中心是否已经校正好，如此反复多次调整，至旋转物台时，小黑点在十字丝交点不动为止，中心校正完毕。

图1-3偏心较大时，校正中心示意图

(5)偏光镜校正

①上、下偏光镜振动方向正交的判断与调整

取下矿物薄片，将上偏光镜推进光路，如果视域最黑(最暗)，说明上、下偏光镜振动方向正交。若视域不黑(不暗)，说明上、下偏光镜振动方向末正交。这时需转动下偏光镜调整。转动下偏光镜时，先用左手将下偏光镜托住，再用右手将下偏光镜固定螺丝稍微放松，下偏光镜即可转动。转动下偏光镜，使视域达最暗，上、下偏光镜正交。这时应将下偏光镜固定螺丝旋紧以防下偏光镜脱落。

四、实验内容

将偏光显微镜按实验步骤调整校正好，并检查是否符合使用要求。

五、实验记录

| 偏光显微镜的型号 |  |
| --- | --- |
| 物镜数 |  |
| 目镜数 |  |
| 附件 |  |

六、思考题

1．偏光显微镜在使用前为什么必须校正中心？在校正中心时，转动校正螺丝、为什么只能使小黑点移至偏心圆中心，而不能移至十字丝交点?

2．当上下偏光镜振动方向平行时，偏光显微镜光路中有什么现象?当上下偏光镜振动方向正交时，偏光显微镜光路中有什么现象?

实验二    平行光线下晶体的光学性质

——单偏光镜下晶体的光学性质

一、实验目的与任务

1．观察晶体在单偏光镜下的光性特征。

2．熟悉贝克线的移动规律

二、晶体在单偏光镜下的光性特征

1．晶体形态及显微结构

晶体的形状、大小及结晶完整程度不仅与晶体的组成、结构有关，而且与其形成条件、析晶顺序有密切关系。所以，研究晶体的形态既可帮助鉴定矿物，又可推测它们的形成条件。

在偏光显微镜下观察到的晶体，其形态是晶体上某一方向的切面。根据晶体的结晶习性，切片中的晶体常以某些固定的形状出现，如水泥熟料中的C3S晶体常以不等边的六角形或长方形出现，β-C2S晶体常以圆形出现，γ-C2S晶体常以长条形出现等。这些由于结晶习性所形成的固定形态常常是鉴定矿物的重要依据。

根据晶体边棱的规则程度，晶体形态可分为边棱规则完整的自形晶、部分边棱完整的半自形晶、无规则形状的它形晶及一些特殊形态的晶体。通常呈针状、条状、柱状、板状、粒状、纤维状、放射状、叶片状、树枝状、包裹状、花环状、气孔状等。这些不同形态的晶体聚合在一起，就组成了各种各样的显微结构，如等粒状结构、斑状结构、玻璃状结构及气孔状结构等。根据晶体的形态及所表现的各种显微结构，就可推知晶体的形成工艺和判断产品的质量，使显微结构分析服务于生产。

2．颜色和多色性

薄片中矿物的颜色，是矿物对白光中七色光波选择吸收的结果。如果矿物对白光中七色光同等程度的吸收，矿物呈无色透明。若矿物对七色光中某些色光吸收多，对另一些色光吸收少或不吸收，则光通过薄片后，未吸收掉的光相互混合形成矿物的颜色。

颜色随光波在晶体中的振动方向变化而变化，称多色性。薄片中晶体的颜色和多色性用光率体轴名表示。一轴晶矿物光率体有两个主轴，对应有两种主要颜色，用Ne、No表示。这两种主要颜色可在平行于光轴的切面上观察。二轴晶矿物光率体有三个主轴，对应有三种主要颜色，用Ng、Nm、Np表示。观察这三种主要颜色至少要找两个切面，一个平行于光轴面的切面观察Ng、Np代表的主色，另一个垂直于光轴的切面观察Nm代表的主色。

3．轮廓、贝克线、糙面与突起

轮廓是矿物的边界。贝克线是矿物轮廓边缘附近出现的一条细亮线。升降镜筒时，贝克线会移动，其移动规律是：提升镜筒时，贝克线移向折射率大的矿物；下降镜筒时，贝克线移向折射率小的矿物。

糙面是由于薄片矿物表面具有一些显微状的凹凸不平，致使光波通过时集散不一，明暗不均而使矿物表面呈现粗糙感。

突起是由于物质的折射率与树胶的折射率不同而呈现的矿物高低不同。以树胶的折射率1.54为标准，突起分为六个等级，各个等级所表现的折射率变化范围是：

负突起＜1.48，          负低突起1.48~1.54

正低突起1.54~1.60，     正中突起1.60~1.66

正高突起1.66~1.78，    极高突起＞1.78

利用贝克线的移动规律可以判断矿物突起的正负：提升镜筒贝克线向矿物移动时，为正突起矿物；提升镜筒贝克线向树胶移动时，为负突起矿物。

晶体的突起高低、轮廓、糙面、贝克线的明显程度，都反应了晶体折射率与树胶折射率的差值。差值愈大，突起越高，轮廓、糙面越明显，贝克线也愈清晰。

突起的高低随晶体方位不同而变化很大称为闪突起。双折射率大的矿物平行于光轴或平行于光轴面的切面上具有明显的闪突起，可作为矿物的鉴定特征。

4．解理及解理角

晶体沿着一定方向裂开成光滑平面的性质称为解理；在薄片矿物中表现为一些平行的(一组解理)或交叉的(二组解理)细缝。根据解理发育的完善程度，解理分为：

- 极完全解理：解理缝呈细密而连续的直线。

- 完全解理：解理缝粗疏，一条缝未完全贯穿整个晶体。

- 不完全解理：解理缝稀少且断断续续，有时只见痕迹。

解理缝的粗细及清晰程度，除与矿物性质有关外，还与切片方位有关。当切面与解理面垂直时，表现的是矿物的真实解理状况。因此，垂直于解理面的切面的解理特征或同时垂直于两组解理面的切面的解理角是鉴定矿物的依据。

综上所述，单偏光镜下可以观察到晶体的形状、大小、颜色及多色性、糙面程度、突起高低、解理状况等。如在花岗岩薄片中，石英为粒状它形晶体，无色透明，低正突起，表面光滑、无解理。长石为板片状、条柱或柱状晶体、无色透明；钠长石、钾长石为低负突起。钙长石低正突起，一般表面光滑，但由于风化可使表面出现点点皱皱；{001}、{010}二组解理完全，还有其它方向的不完全解理。黑云母多为片状晶体，颜色可从深褐色变化到浅黄色或浅灰色；低正突起到中正突起；{001}极完善解理。角闪石多为深绿色变化到浅绿色或浅黄绿色晶体，沿C轴长柱或短柱状、针状或纤维状态；中正突起，解理纹较租，{110}呈完全解理；在垂直于C轴的切面上可见两组解理夹角56°。

三、实验方法

偏光显微镜调节好后，把上偏光镜、勃氏镜、聚光镜都推出光路，在载物台上放置好矿物薄片，准焦后即可进行单偏光镜下的观察。

四、实验内容与步骤

1．在薄片中找出有色矿物角闪石和无色矿物石英、长石等，仔细观察并记录它们的晶体形态、透明程度和颜色。

2．旋转载物台，仔细寻找黑云母、角闪石多色性变化最显著的切面和无多色性变化的切面。多色性变化最显著的切面为平行于光轴面的切面，观察并记录该切面颜色最深和颜色最浅时的颜色，这两种颜色即代表Ng、Np主色；无多色性变化的切面为垂直于光轴的切面，它的颜色即代表Nm主色。

3．在矿物的边缘仔细寻找贝克线，并利用贝克线的移动规律确定上述四种矿物的突起正负。寻找贝克线时，应适当关小销光圈使视域稍暗，并应在轮廓十分清楚的矿物的边缘上寻找一条亮细线。观察贝克线移动时，应注意采用微动螺旋提升镜筒，快速旋转微动螺旋并使旋动的幅度不超过微动螺旋的l／4圈，这样就可清楚判别贝克线的移动方向。

4．在视域内仔细寻找上述四种矿物解理最清楚的切面、确定它们的解理类型。找出角闪石具有二组解理的切面，测定其解理角，并判断其是否为真解理角。

解理角的测定步骤如下：

(1)校正好偏光显微镜的中心。

(2)把具有二组解理的切面移置视域中心，稍微提升或下降镜筒，解理的位置不发生位移，表明解理面基本与矿物切片平面垂直。

(3)使解理角的顶点与十字丝中心重合，解理角的一边与十字丝之一平行，记下物台读数。

(4)旋转物台，使角的另一边与同一十字丝重合，再记下物台读数。两次读数之差即为解理角的大小。可多测几个同方向的角，取其平均值作为解理角。

实验二    平行光线下晶体的光学性质

——正交偏光镜下晶体的光学性质

一、实验目的与任务

1．掌握正交偏光镜的使用特点。

2．观察晶体在正交偏光镜下的光性特征。

3．认识各级干涉色的特征，掌握各种试板的使用方法和使用范围。

4．学会测定晶体干涉色级序以及测定光率体轴名的方法。

二、正交偏光镜下晶体的光性特征

1．消光现象

矿物在正交偏光镜下呈现黑暗的现象，称为消光现象。消光现象有两种情况：

(1)全消光：旋转物台360°，这种矿物黑暗的现象始终存在，称之为全消光。均质体矿物如非晶体、等轴晶系的晶体和非均质体矿物垂直于光轴的切面均有全消光现象。

(2)四次消光：旋转物台360°，这种矿物黑暗现象只有在椭圆切面的长短半径方向与上下偏光方向一致的四个位置存在，故称四次消光。非均质体矿物如中级晶族晶体、低级晶族晶体的非圆切面都存在着四次消光的特征。

非均质体矿物的椭圆切面在正交偏光镜下处于消光时的位置，称消光位。矿物光率体切面处于消光位就意味着该椭圆切面的长、短半径与上、下偏光镜的振动方向平行。

根据晶体处于消光位时，解理缝或边棱等结晶要素与目镜十字丝的关系，可将非均质体矿物的消光分为下述三种：

平行消光：晶体处于消光位时，结晶要素（解理缝、边棱）与目镜十字丝之一平行。

对称消光：在具有两组解理的切面上，当晶体处于消光位时，目镜十字丝平分两组解理的夹角。

斜消光：晶体处于消光位时，结晶要素（解理缝、边棱）与目镜十字丝斜交。

2．干涉现象

非均质体椭圆切面的长、短半径方向与上、下偏光镜的振动方向斜交时，来自下偏光镜的偏光通过矿物时分解成两束偏光，这两束偏光透过上偏光镜时再度分解，并在上偏光的振动方向发生干涉。当使用白色光光源时，矿物在正交镜下呈现各种各样的色彩，称之为干涉色。干涉色的种类，只与透过矿物的两束偏光的光程差有关。当光程差为零时，干涉色为黑色，光程差逐渐增加，干涉色将会有规律地发生变化。通常把它分为下列几级：

第一级：光程差为0~575nm，基本干涉色由低到高为黑、灰、白、黄、橙、红。一级干涉色的特征是有黑、灰、白，无蓝和绿，一级黄为亮黄，一级红为红带紫。

第二级：光程差为575~1150nm，基本干涉色变化为紫、蓝、绿、黄、橙、红。二级干涉色的特征是二级蓝深，二级黄带橙，二级红为鲜红。

第三级：光程差为1150~1725nm，基本干涉色变化为紫、蓝、绿、黄、橙、红。三级干涉色的特征是除绿色很鲜艳翠绿外，其余色调均较二级干涉色淡。

第四级：光程差大于1725nm，四级干涉色色序的变化同二、三级，但色调很淡、色序较窄。依次是浅紫、浅蓝、浅绿、浅黄、浅橙、浅红的顺序。

五级以上的干涉色由于色调更淡、色序更窄而不可分辨以致混合成高级白色。高级白色是高双折射率晶体的特征。

3．消色法则及消色器

在正交偏光镜下除了可以观察到消光、干涉等现象之外，还可以研究两种矿物薄片在45°位置重叠在一起时，总的干涉色级序的升降。当两矿片在正交镜间45°位置重叠时，其光率体椭圆半径同名轴平行，干涉色级序升高。异名轴平行，干涉色级序降低。

在实验中，可以利用已知轴名的消色器与矿物重叠；根据它们重叠时色序的升降来测定矿物的干涉色级序、光率体切面的轴名和矿物的延性符号等。常用的消色器有：

石膏试板，它的干涉色为紫红色；使用石膏试板会使晶体的干涉色升高或降低一个级序。通常适用于一级淡黄以下的干涉色的测定。

云母试板，它的干涉色为一级灰；使用云母试板会使晶体的干涉色升高或降低一个色序。通常适用于二、三级干涉色的测定。

石英楔：它的干涉色由黑开始逐渐升高，主要用于晶体的干涉色在三级以上的测定。

三、实验方法

偏光显微镜调整校正好后，检查销光圈应开到最大位置，聚光镜和勃氏镜都应置于光路之外。将要观察的矿物薄片准好焦，再把上偏光镜加入到光路中，便可进行正交偏光镜下的观察和测试。

1．干涉色级序的测定

测定矿物干涉色级序的步骤如下：

(1)将矿物薄片置于正交偏光镜下载物台上，将要观测的矿物切面置于视域中心、并由消光位转至45°位，观察并记住矿物切面的干涉色。

(2) 从试板孔中缓慢插入石英楔子，观察矿片干涉色的变化。若随着石英楔的插入，矿片的干涉色不断降低，说明矿片和试板为异名轴平行，继续缓慢插入石英楔子，直至视域内达到消色为止。若随着石英楔的插入，矿片的干涉色不断升高，说明矿片和试板为同名轴平行，此时，应旋转物台90°，使其变为异名轴平行；然后，抽出石英楔，再重新慢慢插入，直至消色为止。

(3)移去矿物薄片，观察石英楔上暗带消色位置的干涉色，并与(1)中看到的矿物切面的干涉色比较。若二者干涉色完全一样，证明所找暗带消色位置是正确的；若二者干涉色不相同，说明暗带消色位置判断错误，应重新找出暗带消色位置，直至移去矿物薄片后石英楔上暗带消色位置的干涉色与矿物切面的干涉色相同为止，这时石英楔上暗带消色位置的干涉色级序与矿物切面的干涉色级序相同。

(4)缓慢退出石英楔子，观察退出石英楔时视域中红色带出现的次数n，便可定出矿物切面的干涉色级序n+1。

2．晶体延性符号的测定

延性符号是延长型矿物的鉴定特征。晶体的延长方向与Ng方向平行或夹角小于45°，为正延性。晶体的延长方向与Ng方向平行或夹角小于45°，为负延性，要知道矿物的延性正负，只要知道矿物光率体切面的轴名，可见矿物延性符号的测定归根结底是矿物光率体椭圆切面轴名的测定。

矿物延性符号测定的基本步骤如下：

- 把矿物薄片置于载物台上，接出长形晶体切片移至视域中心。

(2)将长形切片由消光位转至45°。转动物台时尽量使矿物的长边方向与试板孔方位一致,观察并记住矿物的干涉色。

(3)插入适当的补色器，观察色序升降，并确定矿物光率体椭圆切片的轴名。

(4)比较矿物切片的延长方向是平行于Ng还是平行于Ng或与其夹角小于45°确定矿物的延性符号。

3．注意事项

(1)补色器的插入特别是石英楔的插入需要缓慢平稳。石英楔插在试板孔内时切忌提升镜筒、以免损坏石英楔。

(2)利用补色器判断色序升降时，应注意选用补色器。一级黄以下的干涉色选用石膏试板。一级黄以上的干涉色选用云母试板，若有干涉色环应选用石英楔。

(3)不同的补色器，判断色序升降的标准不相同。使用石膏试板时，以一级红作为判断标准，补色器与矿物重叠后干涉色序高于一级红色时，色序升高，低于一级红色时，色序下降。使用云母试板时，以矿物本身的干涉色作为判断标准，补色器与矿物重叠后的干涉色高于矿物的干涉色时，色序升高，低于矿物的干涉时，色序下降。如果利用石英楔子观察干涉色环的移动来判断色序升降，则当缓慢插入石英楔时，干涉色环若由外向中心移动，表明色序升高，干涉色环若由中心向外移动，表明色序下降。

四、实验内容

1．仔细观察薄片中不同矿物各种切面的消光现象，注意全消光切面与四次消光切面有何特征。观察四次消光时，注意它们有哪些消光类型。

2．仔细观察不同矿物各切面的干涉色。认识各种消色器，将石膏试板、云母试板分别插入试板孔内，仔细观察它们的干涉色变化，并根据变化判断光率体轴名。

3．按矿物干涉色级序的测定步骤用石英楔测定矿物的干涉色级序。

4．观察矿物的双晶类型并记录。

五、实验结果记录

单偏光镜下观察的结果记录在下表中

| 矿物名称 | 透明程度 | 晶体形态 | 颜色 | 多色性 | 贝克线 | 解理状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 矿物名称 | 消光类型 | 干涉色 | 干涉色级序 | 双晶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

六、思考题

1．研究晶体形态具有哪些实际意义?为什么不能根据一个切面中的形态来判断晶体的实际形态?

2．薄片中矿物的解理纹是怎样产生的？为什么有解理的矿物有时在薄片中见不到解理？

3．矿物的多色性在什么方向的切面上最明显？要确定一轴晶、二轴晶矿物的多色性公式，需要选择什么方向的切面？

4．薄片中各矿物颗粒厚度基本一致，为什么在显微镜下突起高低不一？

5．为什么在薄片中见到同一种矿物的干涉色有多种?什么样的干涉色可以作为鉴定矿物的依据?

6．消光和消色都是矿物在正交偏光镜下呈现最暗的现象，它们有何本质区别?

7．在测定矿物的干涉色级序时，当消色暗带位置确定后退出石英楔数紫红色出现次数时，为什么必须将矿物薄片从载物台上拿掉?

8．某学生测定矿物的干涉色级序，在插入石英楔找消色暗带位置时，消色暗带位置不出现，试分析原因。